29-Л

Задание  по УП 1.2  на 27.03.20

Алгоритм выполнения работы

1 Подготовка микроскопа к микроскопированию окрашенных бак препаратов.

2 Микроскопирование под малым увеличением.

3 Микроскопирование под иммерсионным увеличением.

4 Окончание микроскопирования.

Инструкционная карта

Техника работы на микроскопе при изучении окрашенных бак препаратов

| 1 | При переноске микроскопа необходимо держать его за тубусо держатель и башмак. |
| --- | --- |
| 2. | Микроскоп ставится к свету, но чтобы прямые солнечные лучи не попадали в него. |
| 3 | С помощью револьвера установить объектив с малым увеличением на 8 х. |
| 4 | Макро винтами опустить объектив на 1 см от столика. |
| 5 | При исследовании окрашенных препаратов конденсор надо поднять под столик. |
| 6 | Открыть ирис-диафрагму. |
| 7 | С помощью зеркала найти светлое поле. |
| 8 | На предметный столик установить окрашенный бак препарат. |
| 9 | Закрепить бак препарат клеммами. |
| 10 | Смотря сбоку, опустить объектив с помощью макро винтов на 0,5 см от бак препарата. |
| 11 | Поднимая макро винты на себя, найти изображение под малым увеличением 8х. |
| 12 | Двигая стекло, найти место с равномерным распределением м/о ; |
| 13 | С помощью револьвера установить положение между объективами. |
| 14 | Капнуть каплю иммерсионного масла на бак препарат, против конденсорной линзы. |
| 13 | С помощью револьвера установить объектив на 90 х. |
| 15 | Объективом на 90х раздавить каплю, смотря сбоку. |
| 16 | Найти микроорганизмы и изучить 5-10 полей. |
| 17 | В каждом поле найти и отметить подозрительные микроорганизмы по форме и по цвету. |
| 18 | По окончании микроскопирования бак препарат поместить в 3% раствор карболовой кислоты. |
| 19 | Протереть от масла объектив и накрыть микроскоп футляром. |

Домашнее задания

Подготовка к дифзачету

Контрольный срез знаний по УП 1.2 МДК 1.2

Проверяемые компетенции: ПК 1.1  ПК 1.3

Вариант 1

Уровень 1

| № | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сильно грязную бак посуду моют: | в теплом мыльном растворе; в растворе НCL в хромовой смеси; Спирт с эфиром 1:1 |
| 2. | При стерилизации кипячением стеклянную посуду помещают: | 1.в холодную дис воду; 2) в холодную стерильную воду: 3) в горячую дис воду; 4) в горячую стерильную воду; |
| 3. | Стерилизуемый материал в СЖШ размещают: | 1)не касаясь стенок; 2) посередине стерилизационной камеры; 3)около дверцы; 4)около задней стенки; |
| 4. | При работе на автоклаве лаборант сдает экзамен: | 1)через 5 лет; 2)через 3 года; 3)через 1 год; 4)через 0,5 года; |
| 5. | При стерилизации в автоклаве продувку делают в течении: | 1)40 минут; 1)30 минут; 3)20 минут; 4) 10 минут |
| 6. | В парогенератор наливают: | 1)дисводу; 2)стерильную воду; 3)водопроводную воду; 4)1.1 н раствор Н CL |
| 7. | Линза микроскопа в которую смотрит глаз называется: | 1)объектив; 2) конденсорная линза; 3) увеличительная линза 4) окуляр; |
| 8. | При исследовании окрашенных бак препаратов конденсор | 1)опускают; 2) поднимают на 1 см ниже столика; 3) поднимают на 1 см выше столика; 4) поднимают под самый столик. |
| 9. | При исследовании неокрашенных бак препаратов ирис-диафрагму | 1) осветляют; 2) затеняют; 3) выключают; 4) включают |
| 10. | При исследовании мазка изучают: | 1) 1 поле; 2) 2 поля; 3) 5-10 полей; 4) 50-100 полей |

Уровень 2

1.При подготовке пробирок к стерилизации их надо:

1)

2)

3)

4)

2.Параметры стерилизации питательных сред:

Р=__________атм.

T=__________ С

Время=________мин.

3 После того, как давление в парогенераторе и стерилизаторе  автоклава достигнет рабочего, лаборант открывает 1)_______________________ и 2)____________________

_____________________ и  делает 3)_______________________________ .

4 При изучении окрашенных бак препаратов,  сначала его исследуют под увеличением 1)_____________________ а  затеет под увеличением  2)___________________ .

5 Камера Горяева представляет собой ____________________________________

__________________________________________________________________________

Контрольный срез знаний по УП 1.2 МДК 1.2

Проверяемые компетенции: ПК 1.1 ПК 1.3

Вариант 2

Уровень 1

| № | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предметные стекла замачивают на 2 часа: | 1)в теплом мыльном растворе; 2)в конц. H2SO4; 3)в конц. HCL 4)d 3% растворе карболовой кислоты; |
| 2. | При стерилизации кипячением металлические инструменты помещают: | 1)в холодную дис воду; 2)в горячий 2% раствор соды; 3)в холодную стерильную воду; 4) горячую стерильную воду |
| 3 | В СЖШ стерилизуют: | 1) бак посуда и инструменты; 2) питательные среды; 3) халаты; 4) исследуемый материал. |
| 4 | После проверки автоклава в паспорте ставится штамп сроком на: | 1) 1 год; 2) 3 года; 3) 0,5 года; 4 )5лет |
| 5 | В автоклав наливают дис воду: | 1) выше верхней метки; 2) на уровне верхней метки; 3) на уровне нижней метки; 4 )ниже нижней метки |
| 6 | Параметры стерилизации питательных сред в автоклаве: | 1) 100 -15-20 мин. 2) 126 -30 мин. 3) 121 -20 мин. 4) 50-60 -5-10 мин. |
| 7 | Индикаторные полоски после стерилизации: | 1)помещают вместе с посудой в шкаф; 2)оставляют в автоклаве; 3)приклеивают на посуду; 4)приклеивают в журнал по стерилизации |
| 8 | Объективы закрепляются на: | 1) на пистолете: 2) на револьвере; 3) на автомате; 4) на пушке. |
| 9. | Если окуляр 10 х, объектив 8х, увеличение будет: | 1) 18 х; 2) 80 х; 3) 800 х; 4) 1800 х. |
| 10. | При нахождении светлого поля в микроскопе, объектив поднимают на: | 1) 2 см; 2) 1,5 см; 3) 1 см; 4) 0,5 см |

Уровень 2

1.Времястерилизации в сухожаровом шкафу: 150 С ____________час.

160 С  ____________час

180 С ____________мин

200 С ____________мин

2.При подготовке питательных сред к стерилизации, надо

1)__________________________________

2)__________________________________

3)__________________________________

4)__________________________________

3.Параметры стерилизации посуды в автоклаве:

Р= _________________ атм.

T=________________С

Время=_____________мин.

4 При исследовании  окрашенных препаратов  конденсор ________________________

__________________________________________________________________________

5 По окончании микроскопирования  бак препарат поместить в ____________________

__________________________________________________________________________

29-Л

Задание  по УП 1.2  на 03.04.20 г

Алгоритм выполнения работы

1 Подготовка микроскопа к микроскопированию неокрашенных бак препаратов.

2 Микроскопирование под малым увеличением.

3 Микроскопирование под иммерсионным увеличением.

4 Окончание микроскопирования.

Инструкционная карта

Техника работы на микроскопе при изучении неокрашенных бак препаратов

| 1 | При переноске микроскопа необходимо держать его за тубусо держатель и башмак |
| --- | --- |
| 2. | Микроскоп ставится к свету, но чтобы прямые солнечные лучи не попадали в него. |
| 3 | С помощью револьвера установить объектив с малым увеличением на 8 х. |
| 4 | Макро винтами опустить объектив на 1 см от столика. |
| 5 | При исследовании не окрашенных препаратов конденсор надо опустить. |
| 6 | Затемнить ирис-диафрагму. |
| 7 | С помощью зеркала найти светлое поле. |
| 8 | На предметный столик установить бак препарат «Раздавленная капля» или «Висячая капля» |
| 9 | Закрепить бак препарат клеммами. |
| 10 | Смотря сбоку, опустить объектив с помощью макро винтов на 0,5 см от бак препарата. |
| 11 | Поднимая макро винты на себя, найти изображение под малым увеличением 8х. |
| 12 | С помощью револьвера установить положение между объективами. |
| 13 | Капнуть каплю иммерсионного масла на бак препарат, против конденсорной линзы. |
| 14 | С помощью револьвера установить объектив на 90 х. |
| 15 | Объективом на 90х раздавить каплю, смотря сбоку. |
| 16 | Найти живые микроорганизмы и изучить их по форме и движению. |
| 17 | По окончании микроскопирования бак препарат поместить в 3% раствор карболовой кислоты. |
| 18 | Протирают от масла объектив и накрыть микроскоп футляром. |

Домашнее задания

Подготовка к дифзачету

Контрольный срез знаний по УП 1.2 МДК 1.2

Проверяемые компетенции: ПК 1.1 ПК 1.3

Вариант 3

Уровень 1

| № | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Грязную посуду после стерилизации замачивают: | 1)в 2-5% растворе NaOH 2) 2-5% раствореHCL 3) 2-5% буферном растворе. 4) 2-5 растворе хлорамина. |
| 2 | Материал после анализа выкладывают: | 1) в автоклав; 2) в СЖШ; 3) в ведро «Отработанный материал» 4) в ведро «Бак материал» |
| 3 | После стерилизации в сухожаровом шкафу открывают отдушины и дверцу и снижают температуру до: | 1) 120 С 2) 100С 3) 80 С 4) 60 С |
| 4 | При стерилизации в автоклаве стрелки на электроконтактном манометре устанавливаются: | 1) на 1 деление выше и ниже рабочего давления; 2) на 0,1 атм выше и ниже рабочего давления; 3) на 0,5 атм выше и ниже рабочего давления; 4) на 1 атм выше и ниже рабочего давления |
| 5 | Напряжение автоклава по паспорту: | 1) 40 в; 2) 127 в; 3) 220 в; 4) 380 в; |
| 6 | Параметры стерилизации посуды в автоклаве: | 1) 126 С- 1,5 атм ; 2) 120 С- 1,1 атм; 3) 126 С- 1,1 атм; 4) 120 С- 1,5 атм |
| 7 | Посуду после стерилизации ставим: | 1)в шкаф «Чистая посуда» 2)шкаф «Стерильная посуда»; 3) в стерильный шкаф; 4) в холодильник |
| 8. | После микроскопирования бак препарат помещаем: | 1)2-5 % раствор Na OH; 2)3 % раствор HCL 3)3 % раствор хлорамина; 4)3 % раствор карболовой кислоты |
| 9. | При микроскопировании бак препаратов живых микроорганизмов конденсор: | 1)закрывают; 2)выключают; 3)опускают; 4)поднимают |
| 10 | Площадь малого квадрата камеры Горяева | 1) 1/10; 2) 1 /25; 3) 1/200; 4) 1/400 |

Уровень 2

1.При подготовке колб и флаконов к стерилизации надо:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

4.______________________________________

2.Температура стерилизации в сухожаровом шкафу:

1._______________ 2 часа

2._______________1 час

3________________30 мин.

4________________15 мин.

3. При исследовании окрашенных бак препаратов надо в каждом поле найти и отметить __________________________________________________________

4 При переноске микроскопа необходимо держать его за  _____________________

_______________________________________________________________________

5 Часть камеры Горяева, на которой нанесена сетка  ниже _____________________

__________________________________________________________________________

Контрольный срез знаний по УП 1.2 МДК 1.2

Проверяемые компетенции: ПК 1.1 ПК 1.3

Вариант 4

Уровень 1

| 1. | Отработанные среды дезинфицируют: | 1) 3-5 % раствором HCL; 2) 3-5 % раствором Na OH; 3) 3-5 % раствором хлорамина; 4) 3-5 % раствором хлористого кальция |
| --- | --- | --- |
| 2 | Металлические инструменты в водяном стерилизаторе заливают: | 1) 1% раствором соды; 2) 2% раствором соды; 3) 3 % раствором соды; 4) 5) раствором соды; |
| 3. | Параметры стерилизации посуды в сухожаровом шкафу: | 1) 100 С- 1 час; 2) 150 С- 1 час; 3) 160 С -1 час; 4) 180 С -1 час |
| 4. | При стерилизации в сухожаровом шкафу: | 1)открываем отдушины; 2)закрываем отдушины; 3)открываем на 4 пальца; 4)выпускаем пар |
| 5. | Параметры стерилизации посуды в автоклаве: | 1)t=50-60 C- время 2 часа; 2)t=100 С время 1 час; 3)t=126 С время 30 мин; 4)t=150 С время 15-20 мин |
| 6. | Когда давление в автоклаве достигнет рабочего: | 1) щелкнет «Пуск» и загорится зеленая лампочка; 2) щелкнет реле и загорится синяя лампочка; 3) щелкнет «Пуск» и загорится красная лампочка 4) щелкнет реле и погаснет лампочка; |
| 7. | При подготовке автоклава к работе: | 1)закрывают вентиль на патрубке; 2)открывают вентиль на патрубке; 3)открывают вентиль на 1/2 оборота; 4)закрывают вентиль на 1// 2 оборота |
| 8. | Часть микроскопа, в которую вставляют окуляр, называется: | 1) тубусодержатель; 2 )тубус; 3) револьвер; 4) башмак |
| 9 | При микроскопировании окрашенных бак препаратов конденсор: | 1) опускают; 2) поднимают; 3)выключают; 4) закрывают |
| 10 | К камере Горяева притирают предметное стекло до появления | 1) штрих-кода; 2) пятен Марса; 3) колец Сатурна; 3)колец Ньютона |

Уровень 2

1.При стерилизации в автоклаве стрелки на  электроконтактном манометре устанавливают на

________________выше и ________________ниже рабочего.

2.При подготовке пипеток к стерилизации надо:

1.________________________________

2_________________________________

3_________________________________

4___________________________-_____

5________________________________

3 По окончании микроскопирования  бак препарат поместить в _________________

_____________________________________________________________________

4 При исследовании живых микроорганизмов на предметный столик устанавливают бак препарат _____________________________________________

или __________________________________________________________________

5  В камере Горяева площадь большого квадрата _________________ , площадь малого квадрата _____________________________________________________

29-Л

Задание  по УП.1.2  на 06.04.20 г

Алгоритм выполнения работы

1 Устройство камеры Горяева.

2 Заполнение камеры Горяева.

3  Подготовка микроскопа к микроскопированию неокрашенных бак препаратов.

4 Микроскопирование под малым увеличением.

5 Подсчет микроорганизмов в клетках камеры Горяева.

«Техника работы с камерой Горяева-Тома при подсчете микроорганизмов»

| 1 | Этот метод рекомендуется использовать для подсчета крупных объектов – дрожжей, грибов и некоторых относительно крупных бактерий |
| --- | --- |
| 2. | Камера Горяева представляет собой толстое предметное стекло, разделенное бороздками. |
| 3 | На центральную часть ( сверху и снизу бороздки) нанесены сетки. |
| 4 | Площадь квадрата сетки указана на одной из сторон предметного стекла и соответствует 1/25 мм2 (большой квадрат) или 1/400 мм2 (малый квадрат) |
| 5 | Часть предметного стекла, на которой нанесена сетка, на 0,1 мм ниже двух других сторон. |
| 6 | Это глубина камеры, она всегда тоже указана на предметном стекле |
| 7 | При работе с камерой необходимо соблюдать определенный порядок ее заполнения. |
| 8 | Вначале углубления с сеткой покрывают предметным стеклом и, слегка прижимая, смещают покровное (предметное) стекло в противоположные стороны до появления колец Ньютона. |
| 9 | Это указывает на то, что предметное стекло притерто к сторонам камеры. |
| 10 | Только при таком условии, объем взвеси микроорганизмов, находящийся в камере, соответствует рассчетному. |
| 11 | После этого камеру заполняют исследуемой суспензией микроорганизмов. через бороздки камеры пипеткой. |
| 12 | Камеру ставят на предметный столик микроскопа. |
| 13 | Настраивают микроскоп для изучения живых микроорганизмов. |
| 14 | Смотря в окуляр и поднимая объектив, находят сетку. |
| 15 | Подсчет клеток рекомендуется начинать через 3-5 минут после заполнения камеры, чтобы клетки осели и были видны в одной плоскости. |
| 16 | Число клеток подсчитывают с объективом 8х или 40х. |
| 17 | Подсчитывают клетки микробов в 10 больших или 20 маленьких квадратах сетки, перемещая последние по диагонали. |
| 18 | Учитывают все клетки, лежащие в квадрате сетки. а также клетки, пересекающие верхнюю и правую стороны квадрата. |

Домашнее задания

Подготовка к конкурсу профмастерствпо по теме:

«Подготовка и работа на автоклаве»

29-Л

Задание  по УП  на 10.04.20 г

1) Подготовка к дифзачету

2) Подготовка к экзамену по УП 1.2  (по билетам)