03.06.2020

Тема: Устройство и подготовка к работе автоклава.

Автоклав — это аппарат для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением и при температуре более 100°С.

Автоклавы разнообразны по форме, размерам, рабочему давлению, конструкции. Они бывают стационарные и переносные, горизонтальные и вертикальные.  Однако у всех автоклавов единый принцип конструкции - наличие двух камер (стерилизационной и водопаровой) с герметически закрывающейся крышкой, позволяющей поднять давление пара до определенного уровня.

Автоклав состоит из кожуха (который предохраняет его от механических повреждений), двух котлов вставленных один в другой, крышки с резиновой прокладкой и парогенератора. Наружный котел называют водопаровой камерой, внутренний — стерилизационной камерой. В водопаровом котле (сделанном из высококачественной стали) происходит образование пара. Во внутренний котел (стерилизационная камера) помещают стерилизуемый материал.  В верхней части стерилизационной камеры имеются небольшие отверстия, через которые проходит пар из водопаровой камеры. Массивная крышка автоклава герметически привинчивается к кожуху и ее зажимают барашковыми гайками.

Кроме перечисленных основных частей, автоклав имеет ряд деталей, регулирующих его работу: манометр, водомерная стеклянная трубка, предохранительный клапан, спускной  кран.

Подготовка автоклава к работе:

1. Проверить заземление.

2. Открыть вентиль и крышку стерилизатора.

3. Закрыть нижний кран водоуказательной колонки, повернув ручку в нижнее вертикальное положение.

4. Открыть верхний кран водоуказательной колонки, повернув ручку в верхнее вертикальное положение.

5. Наполнить парогенератор водой через воронку до уровня верхней отметки кожуха водоуказательного стекла, периодически поворачивая ручку верхнего крана в горизонтальное положение для контроля уровня воды в парогенераторе.

6. Закрыть верхний кран водоуказательной колонки, поворотом ручки в нижнее вертикальное положение.

7. Закрыть вентиль.

8. Загрузить в стерилизационную камеру материал, подлежащий стерилизации, причем первую загрузку материала рекомендуется производить в предварительно нагретый стерилизатор.

9. Закрыть крышку стерилизатора и поворотом прижима по часовой стрелке необходимо плотно поджать крышку.

10. При помощи специального ключа выставляют стрелки электроконтактного манометра в положения, указывающие пределы автоматического поддержания давления в зависимости от вида стерилизуемого материала.

При этом нижнюю стрелку устанавливают на 0,1 кгс/см2 ниже рабочего давления, а верхнюю на 0,1 кгс/см2  выше.

Например: при давлении пара 1,5 кгс/см2  верхнюю стрелку устанавливают на давление 1,6 кгс/см2 , нижнюю – 1,4 кгс/см2.

03.06.2020

Тема: Правила работы с автоклавом.

Персонал, обслуживающий автоклав, должен быть подготовлен на специальных курсах. Квалификационная комиссия в присутствии инспектора котлонадзора выдает удостоверения на право эксплуатации автоклава.

Техника безопасности при  работе  с автоклавом:

1. Заземляют корпус стерилизатора.

2. Регулярно после 4 – 5 циклов стерилизации при наличии давления следует:

а) поднимать шток предохранительного клапана для предупреждения прикипания клапана;

б) продувать водоуказательное стекло путем медленного поворота ручки нижнего крана водоуказательной колонки в горизонтальное положение.

При неумелой работе с автоклавом может произойти взрыв!

Пользоваться автоклавом запрещается, если:

а) истек срок осмотра автоклава инженером-теплотехником;

б) обнаружен хотя бы один неисправный зажимный болт;

в) повреждено хотя бы одно ушко крышки автоклава;

г) испорчен манометр, предохранительный клапан или стекло водомерной трубки;

д) не произведена в установленный срок очистка автоклава от накипи и грязи;
е) замечена течь котла.

Порядок  работы  автоклава:

1. Включить выключатель, при этом загорится сигнальная лампа «СЕТЬ».

2. При достижении давления пара в парогенераторе, соответствующему режиму стерилизации, открывают спускной кран, а затем вентиль  на   ½  - 1 ½  оборота. При этом давление пара в стерилизационной камере должно быть в пределах 0,1 – 0,2 кгс/см2. Началом продувки, считают появление через отверстие крана непрерывной струи пара (вытеснение воздуха из стерилизационной камеры и стерилизационных коробок). Продувку проводят в течение 10 минут.

3. По окончании продувки закрывают кран, открывают вентиль и доводят  давление в стерилизационной камере до показания соответствующему режиму стерилизации.

4. При достижении заданного рабочего давления, автоматически отключаются электронагреватели. С этого момента отмечают время начала стерилизации.

5. Стерилизация в стерилизаторе осуществляется водяным насыщенным паром с температурой:

1320 С ± 2 (давление 2 кгс/см2) в течение 20 мин.

1260 С ± 2 (давление 1,5 кгс/см2) в течение 30 мин.

1200 С ± 2 (давление 1,1 кгс/см2) в течение 45 мин.

6.  По окончании времени стерилизации закрывают вентиль и выпускают пар из паровой камеры через спускной кран в атмосферу или в сосуд с водой.

7. После того как, давление в паровой камере по манометру упадет до нуля и из шланга спускного крана прекратится парение, открывают крышку камеры стерилизатора и приступают выгрузке стерилизуемого материала.

8. При проведении последующих стерилизаций необходимо иметь ввиду:

а) если уровень воды выше нижней отметки уровня на кожухе водоуказательного стекла, то воду в парогенератор можно не добавлять;

б) если уровень воды ниже нижней отметки, то следует добавить воды.

9. Если во время стерилизации на электрощите загорается лампа «ВОДЫ НЕТ» (датчик уровня воды автоматически отключает электронагреватели), то стерилизатор выключают и выпускают пар через спускной кран из стерилизатора, а затем наполняют парогенератор водой.

При этом учитывают, что процесс стерилизации нужно повторить полностью.